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Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	L.P
	Przedmiot
	Ilość
	Minimalne wymagania

	1
	Fotel ginekologiczny z regulowaną wysokością
	1 szt.
	wyrób medyczny przeznaczony do badań i zabiegów ginekologicznych; udźwig min. 180 kg; elektryczna regulacja wysokości, dolna pozycja maks. 650 mm; elektryczna regulacja oparcia min. 0-70°; pozycja Trendelenburga min. 15°; szerokość powierzchni min. 580 mm; regulowane podpórki nóg; podłokietniki odchylane lub zdejmowane; uchwyt na rolkę podkładu; misa ze stali nierdzewnej lub równoważnego materiału; sterowanie nożne lub ręczne; tapicerka bezszwowa, zmywalna i odporna na środki dezynfekcyjne; zasilanie 230 V; deklaracja zgodności UE i CE

	2
	Fotel do pobrań z regulacją wysokości
	1 szt.
	udźwig min. 150 kg; elektryczna regulacja wysokości w zakresie obejmującym co najmniej 500-850 mm; regulowane oparcie; pozycja leżąca lub przeciwwstrząsowa; dwa podłokietniki z regulacją położenia, umożliwiające pobranie krwi z obu stron; podstawa stabilna, koła z blokadą lub centralnym hamulcem; tapicerka bezszwowa, zmywalna, odporna na dezynfekcję; sterowanie dostępne dla personelu; zasilanie 230 V

	3
	Skaner żył
	1 szt.
	bezkontaktowa wizualizacja żył w czasie rzeczywistym z użyciem bliskiej podczerwieni; projekcja obrazu bezpośrednio na skórę; co najmniej 3 tryby lub kolory obrazu; co najmniej 3 poziomy jasności; możliwość odwrócenia obrazu; wskazanie głębokości lub funkcja ułatwiająca ocenę położenia naczynia; urządzenie przenośne o masie części ręcznej maks. 0,8 kg; praca akumulatorowa min. 2 godz.; mobilny stojak z regulacją wysokości i kołami z blokadą; zasilacz/ładowarka; deklaracja zgodności UE i CE

	4
	Analizator składu masy ciała
	1 szt.
	pomiar bioimpedancji w układzie co najmniej czteroelektrodowym; pomiar wieloczęstotliwościowy obejmujący co najmniej częstotliwości z przedziału 5-200 kHz; możliwość badania pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej; zakres impedancji obejmujący co najmniej 20-1500 Ω; wyliczanie co najmniej: masy tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała, całkowitej wody ustrojowej, BMI i podstawowej przemiany materii; możliwość zapisu, prezentacji i eksportu raportu; oprogramowanie i licencja bez dodatkowych obowiązkowych opłat przez min. okres trwałości projektu; komplet elektrod i akcesoriów startowych; deklaracja zgodności UE i CE

	5
	Urządzenie do badania wskaźnika ABI
	1 szt.
	automatyczny jednoczesny pomiar ciśnienia na co najmniej trzech kończynach oraz automatyczne obliczenie ABI; czas badania maks. 5 minut; co najmniej 4 mankiety w rozmiarach umożliwiających badanie dorosłych; ekran dotykowy lub równoważny czytelny interfejs; prezentacja wartości ABI i ciśnień oraz krzywych tętna/oscylacji; automatyczne ostrzeżenie o wyniku nieprawidłowym lub tętnicach nieściśliwych; pamięć badań; możliwość wygenerowania raportu w PDF lub wydruku oraz eksportu danych; praca akumulatorowa lub sieciowa; torba lub wózek, jeżeli niezbędne do mobilnego użytkowania; deklaracja zgodności UE i CE

	6
	Podnośnik podłogowy
	1 szt.
	bezpieczne podnoszenie i transfer pacjenta; udźwig min. 180 kg; elektryczne podnoszenie i opuszczanie z pilotem; awaryjne opuszczanie; przycisk zatrzymania awaryjnego; wskaźnik naładowania; regulowany rozstaw podstawy umożliwiający najazd na wózek; koła tylne z hamulcami; wieszak min. 4-punktowy; kompletne nosidło ogólnego zastosowania w rozmiarze uzgodnionym z Zamawiającym; zgodność z PN-EN ISO 10535 lub równoważną; instrukcja bezpiecznego użytkowania i szkolenie

	7
	Krzesło ewakuacyjne
	1 szt.
	przeznaczone do ewakuacji osoby o ograniczonej mobilności w dół po schodach przez jednego operatora na schodach prostych; udźwig min. 180 kg; system gąsienicowy lub równoważny ograniczający wysiłek operatora; pasy zabezpieczające min. w obrębie tułowia i nóg; uchwyty transportowe; koła do jazdy po powierzchni płaskiej; konstrukcja składana; masa własna maks. 18 kg; oznaczenia instruktażowe na urządzeniu; pokrowiec i uchwyt ścienny; szkolenie praktyczne

	8
	Mata ewakuacyjna
	2 szt.
	przeznaczona do ewakuacji osoby leżącej po podłodze i schodach; udźwig min. 150 kg; co najmniej 3 pasy zabezpieczające; powierzchnia spodnia o obniżonym tarciu; uchwyty umożliwiające ciągnięcie przez min. dwie osoby; materiał trudnopalny lub spełniający równoważne wymagania bezpieczeństwa, odporny na rozdarcie i możliwy do dezynfekcji; wymiary odpowiednie dla osoby dorosłej; instrukcja w języku polskim

	9
	Wózek dla pacjentów bariatrycznych
	1 szt.
	udźwig min. 200 kg; szerokość siedziska min. 55 cm; rama składana; tapicerka zmywalna; podłokietniki odchylane lub zdejmowane; podnóżki uchylne i zdejmowane, z regulacją długości; hamulce dla użytkownika i hamulce dla osoby towarzyszącej; koła tylne pełne lub pneumatyczne z ciągami; pas bezpieczeństwa; zabezpieczenie przed wywróceniem; deklaracja zgodności UE i CE

	10
	[bookmark: _GoBack]Wózek inwalidzki
	1 szt.
	rama aluminiowa składana; udźwig min. 120 kg; masa wózka maks. 17 kg; szerokość siedziska do wyboru z co najmniej dwóch wariantów w zakresie 42-48 cm; podłokietniki odchylane lub zdejmowane; podnóżki uchylne i zdejmowane, z regulacją długości; hamulce postojowe i hamulce dla osoby towarzyszącej; pas bezpieczeństwa; koła antywywrotne; deklaracja zgodności UE i CE


Wymagania wspólne
• sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025, kompletny i gotowy do użytkowania;
• gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące i nie dłuższa niż 60 miesięcy; serwis gwarancyjny na terytorium Polski; zgłoszenia e-mail;
• dostawa obejmuje transport, ubezpieczenie, wniesienie, montaż, uruchomienie, test działania i szkolenie personelu, bez dodatkowych kosztów;
• instrukcje obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim; dokumentacja techniczna; karta gwarancyjna;
• dla wyrobów medycznych: dokumenty potwierdzające zgodność z rozporządzeniem (UE) 2017/745 i ustawą o wyrobach medycznych;


• materiały eksploatacyjne lub akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy muszą być zawarte w cenie;
• parametry graniczne muszą być potwierdzone kartą katalogową, instrukcją producenta albo oświadczeniem producenta; samo oświadczenie dystrybutora jest niewystarczające.
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